U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Direttore Dott.ssa Paola Grandinetti

Tel. 0962-924991 - PEC: ufficioabes@pec.asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto di N. 2 ventilatori per Terapia Intensiva Neonatale a flusso continuo, con limite di pressione e controllo di volume erogato, per ventilazione convenzionale e supporto respiratorio non invasivo. Il ventilatore dovrebbe essere dotato di sensore di flusso prossimale, preferibilmente a doppio filo riscaldato, miscelatore Aria/O2 e ossimetro integrati. Il monitoraggio della pressione delle vie aeree (Paw) deve essere rilevato attraverso la misurazione diretta in prossimità del paziente.

Il ventilatore deve essere dotato di batteria interna per garantire un’autonomia di almeno 180 minuti.

Modalità ventilatorie richieste:

Supporto ventilatorio non sincronizzato: IPPV/IMV;

Supporto ventilatorio sincronizzato: SIPPV (o Assist/Control) e SIMV ciclato a tempo con limite di pressione e controllo di volume corrente erogato al paziente;

Ventilazione con supporto di pressione (PSV) ciclato a flusso con limite di pressione e controllo di volume corrente erogato al paziente. Si darà preferenza a respiratori con PSV con criterio di ciclaggio a flusso regolabile dall’operatore;

Volume garantito regolabile e applicabile a tutte le modalità di ventilazione convenzionale (IPPV, SIMV, PSV, SIMV+PSV, ecc);

Supporto respiratorio non invasivo:

- CPAP con monitoraggio apnea con ventilazione di Back-up;

- CPAP con sistema automatico Demand Flow visualizzabile numericamente;

- CPAP nasale (nCPAP) e Bi-level CPAP nalase (nIMV/nIPPV) con sistema a flusso variabile, con regolazione automatica dei flussi erogati e compensazione delle perdite;

Il ventilatore deve essere dotato di un monitor integrato (almeno 5”) Touch Screen a colori per la valutazione della meccanica respiratoria, con la possibilità di:

- Visualizzazione contemporanea di almeno 2 curve tra pressione, flusso e volume/tempo;

- Visualizzazione dei loops di pressione/volume e flusso/volume;

e la visualizzazione dei seguenti dati:

- Concentrazione inspiratoria di ossigeno (Fi02);

- Pressione inspiratoria (PIP), pressione di fine espirazione (PEEP), pressione media delle vie aeree (MAP) o pressione positiva continua (CPAP/bi-level CPAP);

- Volume corrente/volume minuto espiratorio;

- Frequenza respiratoria paziente;

- % perdite di flusso al tubo ET;

- Complicance dinamica;

- Resistenze;

- Rapporto C20/C (indice di sovradistensione polmonare);

Il ventilatore deve essere dotato di un completo sistema di allarmi con possibilità di settaggio in automatico o personalizzabile per ogni singolo parametro.

Deve essere possibile per l’operatore:

- Impostare flusso inspiratorio/flusso espiratorio (o di base) separatamente;

- Effettuare la procedura di reclutamento (atto manuale) con possibilità di regolare la durata dell’atto;

- Mettere in pausa il ventilatore;

Il ventilatore dovrebbe essere dotato di:

- Umidificatore attivo servocontrollato, dedicato al neonato, con controllo manuale e automatico della temperatura in prossimità di paziente/camera di umidificazione e del livello di umidità;

- Nebulizzatore non pneumatico, nebulizzazione continua e intermittente di farmaci durante respiro spontaneo, terapia ad alti flussi e ventilazione non invasiva/invasiva;

- Carrello di supporto;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Sig. Giuseppe Basile

Firma e timbro per accettazione

_________________________