CAPITOLATO TECNICO

APPARECCHIO RADIOLOGICO CON ARCO A “C” CON FLAT PANEL

L’apparecchio dovrà avere le seguenti caratteristiche di minima:

- Arco a “C” mobile su ruote di grande dimensioni, compatto dotato di ottima manovrabilità e minimo ingombro.

- Arco a “C” motorizzato sia nelle proiezioni RAO LAO che cranio-caudale dotato possibilmente di sistemi attivi anticollisione (specificare).

- Struttura meccanica compatta e robusta arco a “C” ad alta stabilità distanza minima utile tra FPD e complesso radiogeno di almeno 83 cm, profondità dell’arco di almeno 68 cm.

- Movimento verticale dell’arco motorizzato con almeno 42 cm di corsa.

- Proiezioni cranio caudali di almeno 180 gradi e Rao Lao la più ampia possibile.

- Ampia possibilità di movimentazioni dell’arco, tali da poter eseguire agevolmente tutte le proiezioni necessarie.

- Remotazione con seconda consolle dei movimenti della C al letto del paziente.

- Pedaliera multifunzione.

- Generatore ad alta frequenza con potenza di almeno 13 KW.

- Scopia con emissione in pulsata per ridurre la dose RX fino a 150mA.

- Tubo radiogeno ad anodo rotante con doppia macchia focale di ridotte dimensioni capacità termica anodica di almeno 300.000HU fuoco fine non superiore a 0,3 dotato di elevata dissipazione (specificare).

- Complesso RX raffreddato per garantire la maggiore capacità di lavoro possibile (specificare la dissipazione massima in performance clinica) e comunque non inferiore a 300 watt.

- Acquisizione immagini con FPD almeno 3030 di ultima generazione con acquisizione di almeno 16 bit.

- Laser integrato lato flat panel.

- Il sistema deve essere dotato di un carrello porta monitor con almeno n. 2 display possibilmente orientabili, di dimensioni non inferiori a 19” LCD a colori progressivi High Brightness o un monitor di almeno 26” con due display.

- Interfaccia digitale computerizzata ad alta definizione dotata di tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati del paziente, memorizzazione automatica dell’ultima immagine, filtri digitali, elaborazione in pre e post processing.

- Possibilità di selezione di protocolli anatomici d’immagine predeterminati.

- Software completo di programmi per l’angiografia mask, remask roadmapping Landmark in tempo reale, misure distanze angoli stenosi MAX OP.

- Possibilità di memorizzazione di un elevato numero di immagini, almeno 50.000, sia in modo statico (singola immagine) che in modo dinamico.

- Dispositivo che consenta la misurazione ( DAP, rateo di dose cumulata e tempo di emissione) e la stampa della dose erogata al paziente.

- Dotato di interfaccia DICOM con porta Ethernet per collegamento alla LAN dell’Ospedale e compatibilità DICOM 3 con le seguenti classi DICOM:

- Storage class;

- Worklist;

- Media storage class con necessità di poter esportare le immagini direttamente su DVD e CD con dicom Viewer software;

- Dicom DSDR report strutturato sulla dose;

- Stampante su ampio formato A4.

- Interfaccia a qualunque PacsRis possibilmente senza cavo (WLAN).

- Garanzia 24 mesi