CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata per la fornitura ed esecuzione di test di “Media Fill” e “Kit di pulizia”, per un periodo di mesi ventiquattro, per la Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Crotone.

SPECIFICHE TECNICHE

1. Fill-Safe-S: kit per verifica periodica delle condizioni di asepsi microbiologica per

i processi di lavorazione tramite Media Fili

Sulla base di quanto previsto nel Capitolo 11 delle Norme di Buona Preparazione dei

radiofarmaci per Medicina Nucleare (NBP), è necessario convalidare la preparazione

in asepsi di radiofarmaciper mezzo di kit mediante apposite procedure (media fili)

che utilizzano idonei terreni di coltura in sostituzione del prodotto.

Per ciascun tipo di preparazione, le prove di Media Fili vanno eseguite da ciascun

operatore con frequenza almeno semestrale (per preparazione di radiofarmaci ottenuti

per mezzo di kit si consiglia una frequenza quadrimestrale). A seguito di ogni prova

deve essere dimostrata l'assenza di unità contaminanti.

Per l'esecuzione dei test di media fili si richiede la fornitura di uno specifico kit deve

prevedere:

1)	tutto il consumabile necessario per l'esecuzione delle prove di media fili, ovvero:

- terreno di coltura sterile Tryptic Soy Broth conforme alla farmacopea Italiana ed Europea. Il terreno deve essere sottoposto a test di sterilità e fertilità dallo stesso laboratorio contrattista.

- flaconi sterili e apirogeni per la dispensazione dei campioni finali;

2)	foglietto di istruzioni per l'uso riportante una possibile sequenza operativa e
certificato analitico dei prodotti in esso contenuti agaranzia della qualità del prodotto;

- il kit deve essere fornito in un opportuno confezionamento coibentato per gli sbalzi termici al fine di preservare la funzionalità del prodotto fornito;

- il kit deve consentire l'esecuzione di tre simulazioni di media fili in modo da permettere la completa convalida di un operatore.

- il kit non deve prevedere durante il suo utilizzo variazioni della composizione chimico fìsiche del terreno di coltura (ad esempio non devono essere previste fasi di diluizione dello stesso terreno di coltura).

Devono essere previsti i seguenti servizi:

- fornitura della documentazione "tipo" (in formato elettronico) come supporto per la scrittura e la revisione della documentazione necessaria di esecuzione dei media fili.

- fornitura di un servizio di incubazione, lettura ed interpretazione dei campioni derivanti dalle operazione di media fili. Questa operazione deve essere eseguita da

personale opportunamente qualificato per le operazione di manipolazione dei campioni e lettura dei risultati. Tutte le attività devono essere svolte utilizzando attrezzature convalidate e sottoposte a calibrazione e manutenzione periodica. Tutto il materiale consumabile utilizzato deve essere certificato e laddove richiesto sottoposto a verifiche di laboratorio. Al completamento dei test, l'azienda deve rilasciare un certificato di analisi contenente i risultati dei test analitici eseguiti sui campioni.

3) Sarà premura dell'azienda committente assicurare che i campioni inviati siano conformi dal punto di vista radioprotezionistico.

2. Kit per la disinfezione delle aree di lavoro

Secondo quanto affermato dalle NBP dei radiofarmaci per Medicina Nucleare (capitolo 11), la pulizia e la disinfezione degli ambienti sono importanti ai fini di eliminare e mantenere sotto controllo gli inquinanti microbici. La disinfezione degli ambienti classificati e delle cappe/isolatori di lavoro rappresenta quindi uno strumento fondamentale per il raggiungimento e il mantenimento dei parametri microbiologici caratteristici della classe di lavoro. I disinfettanti utilizzati devono essere a largo spettro d'azione, utilizzati a rotazione per impedire fenomeni di resistenze. La scelta dei prodotti non deve quindi essere casuale ma deve prendere in considerazione il grado di pulizia richiesto, i materiali presenti nei locali da sottoporre a disinfezione, lo spettro di azione del prodotto, la tossicità correlata e la presenza di eventuali residui dopo applicazione

Tali prodotti comprendono:

1)	un biocida ad attività battericida ad ampio spettro di azione (battericida generico)
con le seguenti caratteristiche;

-	soluzione disinfettante filtrata a 0.2 um - pronta all'uso e contenuta in flaconi spray
La soluzione sanitizzante deve essere rimovibile con acqua sterile periniettabili o
alcol isopropilico.

2)	un biocida ad attività battericida, fungicida, virucida e sporicida
con le seguenti caratteristiche;

-	soluzione disinfettante filtrata a 0.2 um - pronta all'uso e contenuta
in flaconi spray

La soluzione sanitizzante è rimovibile con acqua sterile per iniettabili o alcol isopropilico.

3)	soluzione alcolica di alcool isopropilico in acqua deionizzata in percentuale del
70% v/v; con le seguenti caratteristiche;

- soluzione filtrata a 0.2 um

- pronta all'uso e contenuta in flaconi spray

Sia il battericida generico che il fungicida/sporicida devono essere stati sottoposti a

scrupolosi test microbiologici (sulla base dellenormative e linee guida specifiche) riportati su un apposito documento e volti a garantire la loro efficacia su un'ampia gamma di microrganismi applicati su superfici di PVC, Acciaio Inox, laminato melamminico, Plexiglass e vetro. Assieme al kit di disinfezione deve essere fornito il final report relativo allo studio di efficacia dei sanitizzanti sulle superfici precedentemente descritte ed una procedura operativa standard di riferimento per il corretto utilizzo dei disinfettanti.

Il laboratorio deve prevedere, se richiesto la verifica dell' efficacia deisuddetti prodotti su materiali diversi da quelli indicati. Tale verifica deve essere eseguita sulla base di protocolli di convalida firmati da entrambe le parti prima dell'esecuzione dei test. Al termine della convalida i risultati delle diverse attività devono essere registrati all'interno di un Report finale firmato dalle parti e mostrato alle autorità ispettive durante i controlli periodici.

Per l'esecuzione delle operazioni di pulizia necessita l'uso di panni sterili adatti per l'uso a contatto diretto con i prodotti sopraelencati e senza rilascio di residui indesiderati.

3.	Kit panni per pulizia

I panni devono essere adatti per l'uso a contatto diretto con i prodottidi pulizia e non lasciare residui indesiderati.

4.	Kit per l'esecuzione di campionamenti microbiologici ambientali

Scopo: il kit deve consentire il monitoraggio microbiologico ambientale periodico di locali, isolatori, cappe a flusso laminare e celle. Il kit deve essere recapitato presso la Medicina Nucleare richiedente; devono essere eseguiti autonomamente i campionamenti seguendo le linee guida fornite ed in accordo con il training seguito (su richiesta); al termine il kit deve essere ritirato ed i campioni raccolti essere sottoposti ad incubazione al fine di valutare una eventuale contaminazione microbica. Il kit consente di adempiere alle richieste delle "Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare" in maniera semplice, efficace ed autonoma.

Servizio di incubazione/lettura e stesura certificato di analisi: la fornitura del kit  deve comprendere  la spedizione del kit alla Medicina Nucleare ed il relativo ritiro in seguito a campionamento; il servizio di incubazione, raccolta dei risultati ed invio del relativo certificato.

Al completamento dei test, deve essere rilasciato il certificato di analisi contenente i risultati dei test eseguiti.

5.	Qualifica di isolatori per manipolazione di radiofarmaci -Medicina Nucleare

Le NBP dei radiofarmaci in Medicina Nucleare stabiliscono la possibilità di eseguire preparazioni ad alto rischio microbiologico (ripartizioni asettiche, manipolazioni di prodotti sterili, preparazioni che non possono essere sottoposte a sterilizzazione

terminale) all'interno di un sistema isolatore (capitolo 11).

L' isolatore rappresenta un ambiente di idoneo grado microbiologico e particellare

per il quale deve essere prevista una qualifica, ovvero la verifica documentata della

conformità  dell'attrezzatura  ai  criteri  di  accettazione   stabiliti   dal   laboratorio preparatore (committente) sulla base degli ambiti di lavoro dell'attrezzatura:

La qualifica dell'isolatore prevede l'esecuzione di monitoraggi microbiologici e/o

particellari. I punti da sottoporre a campionamento devono essere stabiliti in base alla

loro criticità, da definire attraverso una valutazione dei rischi documentata (risk

assessment).

La qualifica degli isolatori deve comprendere:

Risk assessment;

Scrittura ed esecuzione dei protocolli di IQ, OQ e PQ;

Campionamenti particellari;

Campionamenti microbiologici per sedimentazione, contatto e volumetrici;

Attività di incubazione

Report finale

Le attività di qualifica sono eseguite secondo quanto descritto di seguito:

Qualifica dell'installazione

verifica della documentazione del fornitore rilascia al termine del

collaudo;

verifica della taratura della strumentazione critica ed inserimento nel

piano di taratura;

verifica dell'istallazione e delle utilities del sistema;

la verifica della corretta istallazione dell'apparecchiatura e dei collegamenti

Qualifica Operativa

corretto funzionamento di pannelli di controllo e allarmi;

velocità del flusso unidirezionale di aria, verifica della portata dell'aria, delle

pressioni differenziali e del numero di ricambi orari;

verifica dell'integrità dei filtri;

verifica della tenuta dell'isolatore tramite smoke test;

verifica della contaminazione particellare "at rest" (1 run)

Qualifica delle prestazioni

verifica della contaminazione particellare "in operation" (3 run);

verifica della contaminazione microbica (modalità per

sedimentazione, dinamico e contatto) "in operation" (3 run);

se previsto, un ciclo di biodecontaminazione, verifica dell'efficienza sulla base di

indicatori chimici e biologici.

6, Qualifica di locali classificati di grado farmaceutico C/D - Medicine Nucleari

Gli ambienti a contaminazione controllata sono suddivisi in classi diverse sulla base

della criticità delle operazioni che in essi si svolgono correlate alla preparazione del

radiofarmaco (es. riempimento in asepsi, preparazione tampone per un farmaco

sterilizzato terminalmente, stoccaggio materie prime, età). Le condizioni ambientali

dei   locali   classificati   adibiti   alla   sintesi   e/o   manipolazione   di   radio farmaci costituiscono un aspetto critico e per questo motivo devono essere opportunamente verificate mediante qualifìca. La qualifica è la verifica documentata della conformità del locale ai criteri di accettazione stabiliti dalle Norme di Buona Preparazione in  Medicina Nucleare.

La qualifica ambientale prevede l'esecuzione di monitoraggi microbiologici e/o

particellari. I punti da sottoporre a campionamento devono essere stabiliti in base alla

loro criticità, da definire attraverso una valutazione dei rischi documentata (risk

assessment).

La qualifica ambientale deve comprendere:

Risk assessment;

Scrittura ed esecuzione dei protocolli di IQ, OQ e PQ (nei quali sono previsti

campionamenti particellari e campionamenti microbiologici per sedimentazione,

contatto e volumetrici);

Attività di incubazione

Report finale.

Le attività di qualifica sono eseguite secondo quanto descritto di seguito:

Qualifica dell'installazione

verifica della documentazione del fornitore rilasciata al termine del collaudo della

strumentazione critica;

verifica della taratura della strumentazione critica ed inserimento nel piano di

taratura;

verifica dell'istallazione e delle Utilities del sistema;

la verifica della corretta istallazione della strumentazione critica e dei collegamenti;

verifica della conformità di ambienti e finiture sulla base di quanto indicato su

documenti e disegni "As-Built" e dalle normative.

Qualifica Operativa

verifica della portata dell'aria, delle pressioni differenziali e del numero di ricambi

orari;

verifica dell'integrità dei filtri;

tempi di recupero della contaminazione particellare della classe;

verifica del corretto andamento del flusso d'aria tramite smoke test;

verifica della contaminazione particellare "at rest" (1 run)

Qualifica delle prestazioni

verifica della contaminazione particellare "in operation" (3 run);

verifica della contaminazione microbica (modalità per

sedimentazione, dinamico e contatto) "in operation" (3 run);

La verifica microbiologica viene eseguita e valutata alla luce dei risultati raccolti

durante tre distinti campionamenti - eseguiti in momenti diversi - per avere un

risultato robusto ed indicativo dello stato di contaminazione del locale

NOTA: il numero di campionamenti da eseguire sarà quello definito all'interno del

protocollo. Qualora le condizioni ambientali non risultassero idonee alla qualifica

degli ambienti, eventuali campionamenti aggiuntivi necessari per la chiusura delle

attività di qualifica sono esclusi dalla presente offerta e verranno quotati aparte.

7. Audit di consulenza presso la U.O. di Medicina Nucleare per definizione attività

L'Audit presso la Medicina Nucleare ha come obiettivo la verifica della conformità

alle Norme  di Buona Preparazione per Medicina Nucleare,  dei  locali,  delle

attrezzature e del sistema di qualità della.

Questo diventa un valido strumento per poter individuare i punti di forza del sistema

e allo stesso tempo pianificare le attività per adeguare lo stesso alla normativa.

Successivamente  deve essere    inviato un Audit Report che documenta quanto

emerso dall'analisi e il confronto presso la Medicina Nucleare.

MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
GENERALITÀ'

- Tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione della convalida devono essere acquistati da fornitori qualificati e controllati prima del loro impiego nelle attività analitiche. La strumentazione utilizzata per l'esecuzione delle misurazioni deve essere sottoposta a manutenzione e calibrazione periodica.

- Prima dell'esecuzione delle attività di qualifica/convalida l'Azienda fornitrice deve provvedere alla stesura del protocollo di qualifica/convalida e sottopone il documento all'approvazione di entrambe le parti; il protocollo deve prevedere tutta la modulistica necessaria per registrare gli esiti delle diverse prove analitiche.

- Al termine della convalida i risultati delle diverse attività devono essere registrate all'interno di un Report finale firmato dalle parti e da mostrare alle autorità ispettive durante i controlli periodici.

- Durante le attività di qualifica dell'installazione viene verificata la presenza di idonee procedure di uso delle attrezzature sottoposte a qualifica; nel caso in cui le procedure non fossero disponibili è possibile fornire supporto nella stesura delle stesse.

- L'esecuzione dei monitoraggi microbiologici e particellari durante le attività di qualifica prevedono che le preliminari operazioni di pulizia siano state eseguite correttamente.

SCRITTURA DEI PROTOCOLLI:

I protocolli dovranno essere condivisi ed approvati dalla U.O. di Medicina Nucleare prima della loro esecuzione. Le tempistiche di stesura ed approvazione verranno valutate nella fase di pianificazione delle attività di qualifica. La U.O. di Medicina Nucleare dovrà fornire le informazioni di tipo tecnico eventualmente richieste per impostare le strategie di convalida. Ogni protocollo, salvo diverse prescrizioni, è

redatto in un'unica lingua (Italiano o   Inglese), contiene riferimenti alle normative vigenti, alle procedure aziendali di lavoro e contiene al suo interno i formati su cui riportare i "raw data" delle varie verifiche/prove da eseguire. Sempre all'interno di ciascun Protocollo sono definiti i criteri di accettazione per i diversi test descritti al suo interno.

Timbro e firma per accettazione

_____________________________________