UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

E-mail : provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO per la fornitura di N. 1 Ventilatore ad alta frequenza (HFO).

PREZZO A BASE D’ASTA : €. 38.000,00

CIG  ZD51A8297F

CARATTERISTICHE DI MINIMA E MODALITA’ OPERATIVE:

Ventilatore neonatale/pediatrico con HFO per Terapia intensiva a flusso continuo, con limite di pressione e target di volume, per ventilazione convenzionale, ventilazione ad alta frequenza oscillatoria e supporto respiratorio non invasivo. Il ventilatore deve essere dotato di sensore di flusso prossimale, preferibilmente a doppio filo riscaldato, miscelatore Aria/O2 e ossimetro integrati. Il monitoraggio della pressione delle vie aeree (Paw) deve essere rilevato attraverso la misurazione diretta in prossimità del paziente. Il ventilatore deve essere dotato di batteria interna per garantire un’autonomia di almeno 4 ore.

Modalità Ventilatorie richieste:

-Supporto ventilatorio non sincronizzato: IPPV/IMV

-Supporto ventilatorio sincronizzato: SIPPV (o Assist/Control) e SIMV

ciclato a tempo con limite di pressione e controllo di volume corrente erogato al paziente.

-Ventilazione con supporto di pressione (PSV) ciclato a flusso con limite di pressione e controllo di volume corrente erogato al paziente.

-Il trigger deve essere estremamente sensibile e preferibilmente di tipo flusso e/o volume.

-Possibilità di valutare il “drive” inspiratorio del paziente durante il trigger (Volume di trigger).

- Supporto respiratorio non invasivo:

- CPAP con monitoraggio di apnea con ventilazione di Back-up

- CPAP nasale (nCPAP) e Bi-level CPAP nasale (nIPPV) con Sistema a flusso variabile, con la regolazione automatica dei flussi erogati;

- Ventilazione ad alta frequenza oscillatoria con Bias Flow di tipo continuo (flusso continuo) realizzata in modo tale che entrambe le fasi del ciclo respiratorio risultino attive, con possibilità di servocontrollo in automatico dell’ampiezza di oscillazione tramite il target di volume corrente erogato (HFO con Volume Garantito).

- L’ampiezza dell’oscillazione deve essere regolabile in mbar o cmH2O e sarà data preferenza agli oscillatori con valori impostabili più elevati.

Il Ventilatore Neonatale/Pediatrico deve essere dotato di un monitor integrato ad elevata risoluzione e di ampie dimensioni (almeno 10”), per una più rapida identificazione dei parametri e dei grafici di ventilazione (Curve e Loops).

E’ richiesta la possibilità di regolazione di tutti i parametri tramite il pannello frontale con pochi tasti funzione e/o Touch-Screen.

Il monitor deve permettere il monitoraggio in continuo dei parametri numerici/grafici di ventilazione:

- concentrazione inspiratoria di ossigeno (FiO2);

- pressione inspiratoria (PIP), pressione di fine espirazione (PEEP), pressione media delle vie aeree (MAP) o pressione positiva continua (CPAP);

- volume corrente inspiratorio/espiratorio, volume minuto espirato;

- frequenza respiratoria paziente;

- Ti spontaneo

- % perdite

- Complicanze

- Resistenze

- Rapporto C20/C (indice di sovradistensione polmonare)

Predisposto per :

- etCO2 di tipo microstream per l’utilizzo con pazienti prematuri (OPZIONALE)

- controllo a loop chiuso della FiO2, basato sulla misura della saturazione funzionale di ossigeno tramite modulo integrato SpO2 Masimo SET (OPZIONALE).

Inoltre, nella modalità ad alta frequenza oscillatoria devono essere visualizzati i     seguenti parametri:

- pressione media delle vie aeree (MAP) e pressione di Picco (Ppicco);

- ampiezza di oscillazione

- frequenza di oscillazione

- volume corrente in HFO e volume minuto in HFO

- DCO2

E’ richiesta la necessità di visualizzare contemporaneamente fino a 3 curve:

- curva di pressione vie aeree in tempo reale;

- curva di flusso inspiratorio/espiratorio in tempo reale;

- curva di volume in tempo reale

e almeno a 2 LOOP:

- Loop di Pressione-Volume (P-V)

- Loop di Flusso-Volume (F-V) in tempo reale.

Inoltre deve essere possibile visualizzare il trend dati grafico, per almeno 24 ore, per pressione delle vie aeree (Paw), volume minuto espirato, volume Tidal, Compliance, FiO2, DCO2 e DeltaP (ampiezza in HFO).

Il Ventilatore deve essere dotato di un completo sistema di allarmi con possibilità di settaggio in automatico o personalizzabile per ogni singolo parametro. Allarmi preimpostati per le pressioni delle vie aeree (stenosi, distacco, pressione bassa), per la FiO2 (minima e massima), tubo tracheale ostruito, pressioni alimentazione gas basse.

Allarmi integrati regolabili per almeno:

- volume minuto espirato (min e max)

- pressione di picco (min e max)

- apnea con tempo di apnea

- frequenza respiratoria

- DCO2

- % perdite con la compensazione delle perdite.

E’ richiesta la necessità di avere un diario degli allarmi (con possibilità di memorizzare almeno 500 eventi).

Consentire all’operatore di:

- Impostare separatamente flusso inspiratorio/flusso di base;

- Effettuare una procedura di iperossigenazione con controllo della % di O2 e controllo del tempo di erogazione;

- mettere in pausa il ventilatore (Stand-By)

Il ventilatore deve essere dotato di:

- sensore di flusso a doppio filo riscaldato con spazio morto minimo, sterilizzabile in autoclave;

- valvola espiratoria a controllo elettromagnetico, completamente smontabile e sterilizzabile in autoclave, adatta per un sicuro impiego anche con Ossido Nitrico;

- linea pressoria prossimale, per la diretta misurazione delle pressioni delle vie aeree;

- uscite analogiche e digitali RS 232 ed Ethernet, USB;

- carrello di supporto.