CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO TECNICO PER L’ACQUISTO DI N. 2 ARMADI DI STOCCAGGIO VERTICALE VENTILATO PER ENDOSCOPI FLESSIBILI CORREDATO DI RELATIVO SOFTWARE DI TRACCIABILITA’, COMPATIBILI CON LAVAENDOSCOPI MADIVATORS – MOD. DSD-201 IN DOTAZIONE ALLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE.

Art. 1  OGGETTO DELL’APPALTO

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ha manifestato la propria esigenza di Acquistare , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, N. 2 armadi di stoccaggio verticale ventilato per endoscopi flessibili corredato di relativo software di tracciabilità, compatibili con lava endoscopi madivators, mod. DSD-201 in dotazione alla UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del Presidio Ospedaliero di Crotone, per un importo complessivo a base d’asta di €.70.000, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016.

LOTTO UNICO

Si indicano di seguito le caratteristiche tecniche dei prodotti:

N°  2   ARMADI DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE  TECNICHE:

- Alloggiamento di almeno 8 endoscopi flessibili in posizione verticale.

- Asciugatura esterna degli endoscopi e dei canali interni.

- Tracciabilità elettronica degli operatori e degli endoscopi: deve registrare la data e l’ora di inserimento di ogni endoscopio, la posizione in cui viene stoccato, il flusso e l’umidità dell’aria che passa attraverso i canali.

- Tracciabilità cartacea: Stampante accessibile frontalmente per il rilasciodi un report quando l’endoscopio viene inserito o prelevato.

- Sistema per la registrazione AUTOMATICA (senza possibilità di errore) dell’utente che carica/scarica l’endoscopio e per il riconoscimento AUTOMATICO dell’endoscopio all’ interno dell’armadio.

- Tempo di stoccaggio validato per almeno 7 giorni.

- Interfaccia touch screen a colori che fornisce all'operatore due livelli di accesso: tecnico e operatore – Posizionato ad altezza ergonomica.

- Monitoraggio del flusso d’ aria all’ interno di ogni canale dell’endoscopio con allarmi per flusso basso o assente.

- Monitoraggio della temperatura e dell’umidità.

- Unità di deumidificazione aria che permette un assorbimento dell’acqua dai canali endoscopici al fine di asciugare l’endoscopio rapidamente.

- Completamente collegabile in rete (link Ethernet per rete ospedaliera o PC dipartimentale)

- Conforme allo standard EN 16442:2015 (armadio di stoccaggio in ambiente controllato per endoscopi termolabili disinfettati).

COSTO PRESUNTO €. 28.000,00 CADAUNO

N° 1  SOFTWARE PER LA TRACCIABILITA’ DEI PROCESSI DI LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E STOCCAGGIO DELLE SONDE ENDOSCOPICHE DALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE :

- Tecnologia BARCODE per l’identificazione delle sonde.

- Verifica in tempo reale dello stato di disinfezione del dispositivo, prima dell’utilizzo sul paziente, per garantire la sicurezza del paziente e la completa tracciabilità dell’impiego delle sonde.

- Acquisizione e archiviazione di tutti i dati relativi ai processi di lavaggio, disinfezione, asciugatura e stoccaggio (sistema a stati configurabili) per una totale tracciabilità paper-less dei processi senza necessità di conservazione dei report e/o della compilazione di registri.

I dati di rintracciabilità del reprocessing devono essere acquisiti in modo completamente automatico mediante interfacciamento direttamente dalle macchine lava-endoscopi e degli armadi di stoccaggio.

Il sistema deve fornire in tempo reale l’inventario delle sonde con il relativo stato (lavato, disinfettato, in lavorazione, sporco, etc.) ed il numero dei cicli di lavoro eseguiti da ogni singola sonda.

Il sistema dovrà consentire la gestione del ciclo di vita degli strumenti e comprese le registrazioni relative ai guasti, riparazioni e relative causali.

Dovrà essere possibile effettuare analisi statistiche su dati archiviati ed avere quindi un registro elettronico oggettivo ed aggiornato in tempo reale.

# SISTEMA APERTO

Il sistema dovrà essere aperto e interfacciabile con le apparecchiature (macchina di disinfezione e armadio di asciugatura/stoccaggio) di tutti i costruttori.

# PIATTAFORMA TECNOLOGICA

Sistema realizzato preferibilmente in ambiente web nativo.

Dati gestiti mediante data base relazionale: MS SQL Server o ORACLE.

# FLUSSO OPERATIVO

Il sistema offerto dovrà consentire la completa gestione del seguente flusso operativo:

Postazione di Lavaggio manuale

      - Identificazione operatore che esegue il lavaggio manuale.

      - Identificazione sonda lavata manualmente.

      - Registrazione transazione lavaggio manuale con matricola sonda, operatore, data/ora.

      - Cambio stato sonda da sporca a lavata manualmente.

Macchine di disinfezione

      - Identificazione operatore e sonde tramite lettore della macchina

      - Acquisizione automatica dalla macchina dei dati relativi a:

      - Matricola sonda.

      - Parametri ciclo lavaggio/disinfezione.

      - Operatore.

      - Data/ora.

      - Registrazione transazione lavaggio lavaggio/disinfezione.

      - Cambio stato sonda da lavata manualmente a disinfettata.

Armadi Stoccaggio

      - Identificazione operatore e sonde tramite lettore dell’armadio.

      - Acquisizione automatica dall’armadio dei dati relativi ai cicli di asciugatura ed alla movimentazione delle sonde e registrazione nell’archivio del sistema.

Sala endoscopica

Inserimento manuale o acquisizione on-line dal sistema informativo del Servizio di Endoscopia o dal sistema informativo ospedaliero dei dati anagrafici dei pazienti e delle procedure endoscopiche da eseguire.

Prima di eseguire l’esame l’operatore, tramite un lettore barcode posizionato sulla colonna endoscopica (opzionale, non compreso nella fornitura), effettua la lettura dal dell’ID della sonda e dell’operatore.

Il sistema quindi:

      - Verifica che lo stato della sonda sia Disinfettato, attivando un allarme visivo ed acustico in caso contrario

      - Cambia lo stato della sonda da Disinfettato in Sporco nell’archivio.

      - Registra nel database i dati anagrafici del paziente ed il tipo di procedura endoscopica.

# CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA OFFERTO

Il sistema offerto dovrà comprendere:

- LICENZA D’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER L’UTILIZZO DA UN NUMERO ILLIMITATO DI STAZIONI DI LAVORO

- N. 1 LETTORE BARCODE WIRELESS PER SALA LAVAGGIO

Lettore Barcode Wireless per identificazione strumenti endoscopici ed operatori che eseguono il lavaggio presso il bancone di lavaggio.

- N. 2 LETTORE BARCODE WIRELESS PER SALA ENDOSCOPICA

Lettori Barcode Wireless da posizionare nelle sale endoscopiche per identificazione e verifica stato strumenti endoscopici prima dell’esame.

Da collegare ai PC presenti nelle sale endoscopiche.

- N.1 STAMPANTE DI ETICHETTE BARCODE

Effettua la stampa delle etichette barcode per l’identificazione di sonde ed operatori.

- N. 1 PANEL PC TOUCH-SCREEN POSIZIONABILE A PARETE PER TRACCIABILITA’ FASI LAVAGGIO STOCCAGGIO

- MODULO INTERFACCIAMENO PER N. 3 MACCHINE DI DISINFEZIONE

- MODULO INTERFACCIAMNETO PER N. 2 ARMADI STOCCAGIO

- SERVIZI DI INSTALLAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA AVVIAMENTO

COSTO PRESUNTO €. 15.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO BASE D’ASTA EURO 71.000,00